Datum: 9. 5. 2025

ZADEVA:	POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SPV-86/25 - Nabava elementnega analizatorja CHNS

- Dne 8. 5. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Spoštovani, smo ponudnik s sedežem na Hrvaškem. Glede na to, da imamo že več kot 20 let odprt račun v prvovrstni banki (skupina Unicredit), prosimo Vas da omogočite izdajo bančne garancije pri prvovrstni banki s sedežem na Hrvaškem (v slovenskem jeziku). V kolikor to ni možno, prosimo omogočite izdajo zadolžnice kot jamstvo. Hvala in lep pozdrav«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik ne bo spreminjal pogojev navedenih v poglavju 5. Finančna zavarovanja objavljene razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke, ki ima sedež v RS in v slovenskem jeziku.

Naročnik potencialnemu ponudniku predlaga, kot običajno, da ponudnik odda zahtevo za izdajo bančne garancije pri prvovrstni banki. Prvovrstna banka pa bo dala zahtevek za izdajo garancije na eno izmed bank s sedežem v Sloveniji, lahko tudi Unicredit.

- Dne 8. 5. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni,

Spoštovani, je delovno območje za ogljik: C: 0,002 % do 100 % ali C: 0,02% do 100%? Hvala in lep pozdrav«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik je pri pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da je v točki 2.9. Tehnična specifikacija, v peti alineji Tehnične zahteve novega analizatorja prišlo do tipkarske napake. Besedilo se pravilno glasi:

- Območje določanja:

- C: 0,02 % do 100 % ali več - preciznost 0,4% RSD

- H: 0,02 % do 50 % ali več – preciznost 0,5% RSD

- N: 0,02 % do 50 % ali več – preciznost 0,3% RSD

- S: 0,04 % do 100 % ali več – preciznost 1% RSD;

Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi novega podaljšanja roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  9. 5. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila